AVESTIN超高压均质机EF-C3简易操作指南

准备

1）首先确认设备正面红色“STOP”按钮处于暂停位（压下按钮）及背面电源援口处的电压指示为230 V，然后接上电源线。

2）取出气动连接歧管，将“AIR IN”管路与供气管路相连（最高供气压力应低于8.5 Bar，推荐压力7 Bar）。再将“OUTLET 1”或“OUTLET 2”任一管路与设备肯面进气口相连接。

3）将所需处理之样品放入样品罐，按实际需求连接所需出样口设备（热交换器/挤出器冷却环，另购），及样品承接罐（自备）。如需要给样品加压可以将气动连接政管的另一OUT.ET连接到样品罐盖。

运行

1）打开设备背面的主开关（正面红色STOP按钮灯亮）。

2）顺时针旋开红色STOP按钮（弹出）。按下绿色START钮（该按钮灯亮），设备即刻开始运行，将样品罐中的液体泵出（尚未进行高压均质），

3）缓缓地按顺时针方向旋动“AIR REGULATOR”此时“AlR PRESSURE”相应徐徐上升。当气压达到2 Bar时，可同时观测出样口是否暂时停止出样，一旦停止出样，立即将气压调低些许（以保护压力表，避免过载），此时均质处理即开始进行，可通过压力表观测到实际均质压力。

4）调节“AIR REGULATOR”以达到所需的均质压力（最高可达2000 Bar）。

停止

1）调低“AIR REGULATOR”至压力为0，按下红色STOP按钮。

2）在任何紧急情况下，可以直接按下红色STOP钮以急停均质机。之后再调低压力至0。

3）将背面主开关关闭。如果暂不使用设备，可将供气和电源切断。