	
[image: image1.wmf]
	戴安中国有限公司


液相色谱操作规程-U3000
一、操作前准备：
1.1流动相的配制：

1.1.1根据所供试品的性质、相关的文献资料、工作经验等按比例配制流动相。

1.1.2根据流动相的性质确定采用有机膜（0.45um）还是水相膜(0.45um)对流动相进行过滤。

1.1.3将过滤后的流动相进行超声脱气10~15分钟。

1.2对照品供试品处理：

1.2.1称取或量取适量的对照品或供试品，用适当的溶剂（最好采用流动相或流动相的主成分）进行充分溶解（也可借助超声波进行超声溶解），使其浓度为0.1~1mg/mL（根据检测结果再适当调节溶液的浓度）。

1.2.2根据对照品或供试品的性质确定采用有机针头滤膜（0.45um）还是水相针头滤膜(0.45um)进行过滤。

1.3色谱柱的选择：根据样品的性质选择适当的色谱柱。

二、开机：

2.1打开UPS（不间断电源）电源，打开仪器接线板电源开关；
2.2打开电脑显示器电源，打开电脑主机电源（POWER），启动电脑；
2.3依次打开泵、自动进样器、柱温箱、检测器的电源；
2.4选择开始＞程序＞Chromeleon＞Sever Monitor或双击屏幕右下角快捷图标,出现对话界面后点击Ｓtart启动,等Dongle序号出来以后（表示Sever Monitor程序运行正常）可以点击Close来关闭界面。

2.5打开“开始”/“程序”/“Chromel”/“Chromeleon”或双击在桌面上的Chromeleon图标（工作站主程序）打开 HPLC软件系统主界面。

2.6 在左窗口中单击根目录，此时会在右边的窗口中出现一个“hplc.pan”文件，双击此文件打开HPLC控制面板程序。

2.7在控制面板“Pump”控制框中选中“connect”选框，Purge流路中气泡，设置总流速为适当的数值（建议要由0.2ml/min逐渐增加到适当的流速）后并按回车键（“Enter”）以示确定。此时泵自动会以设置的流速进行运行。若是多元梯度泵可以分别设置B、C、D等流动相的流速所占总流速的比例。

2.8在控制面板“自动进样器”控制框中，点击“注满注射器”按钮，排除注射器中的气泡。

2.9在控制面板“柱温箱”控制框中，设置准备分析样品所使用的柱温箱温度。

三、样品分析：

3.1建立新程序：

3.2建立方法：

3.3建立样品表：

3.4打开氘灯（待系统压力稳定后约20min后再开灯）：在控制面板“Detector”控制框中，选中“lamp on”选框，打开紫外检测器的氘灯。

3.5查看基线：在氘灯打开10分钟后，点击“     ”设置所要查看波长，点击确定。

3.6关闭基线：待基线稳定后，点击“     ”，点击确定，关闭查看基线。

3.7启动样品表进行分析：

3.8自动进样器便开始自动进样分析。
3.9样品全部检测结束后，如果不再分析样品应立即关掉氘灯，延长氘灯使用的寿命

四、数据处理：
4.1处理标准曲线；

4.2打印标准曲线；

4.3打印样品报告。

五、关机：

5.1冲洗并保存色谱柱及系统。
5.2关闭泵流速，检测器氘灯，断开连接，关闭工作站。
5.4关闭检测器、柱温箱、自动进样器、泵的电源。

5.5关闭计算机。关闭UPS电源。

六、注意事项：

6.1溶剂泵的使用注意事项：

（1） 使用时要留心防止溶剂瓶内的流动相被用完，否则空泵运转会磨损柱塞、缸体和密封环，最终产生漏夜。

（2） 防止任何固体微粒进入泵体，因为尘埃或其他任何杂质微粒都会磨损柱塞、密封环、缸体和单向阀，因此应预先除去流动相中的任何固体颗粒。流动相过滤，可采用滤膜（0.2um或0.45um）等滤过。

（3） 输液泵的工作压力不能超过规定的最高压力，否则会使高压密封环变形，产生漏夜。

（4） 流动相应该先脱气，以免在泵内产生气泡，影响流量的稳定性，如果有大量的气泡， 

泵就无法正常工作。

（5） 溶剂泵长期不用时，用甲醇以1.0ml/min冲洗各个通道。

（6） 泵的清洗液要勤换。

（7） 每次开启泵之前要排除管道中是气泡。

（8） 流动相由无机盐溶液转换有机溶剂前要用去离子水清洗管路。

（9） 转换不同流动相时注意两者是否容易混合或者发生反应。

（10） 长期不用或运输前要到空清洗液瓶。

6.2色谱柱的使用注意事项：

（1） 免压力和温度的急剧变化及任何机械震动。温度的突然变化或者使色谱柱从高处掉下都会影响柱内的填充状况；柱压的突然升高或降低也会冲动柱内填料，因此在调节流速时应该缓慢进行，进样阀的转动不能过缓。

（2） 一般说来色谱柱不能反冲，只有生产厂家指明该柱可以反冲时，才可以反冲除去留在柱头的杂质。否则反冲会迅速降低柱效。

（3） 选择使用适宜的流动相（尤其是pH），以避免固定相被破坏。有时可以在进样器前连接一预柱，分析柱是键合硅胶时，预柱为硅胶，可使流动相在进入分析之前被硅胶“饱和”，避免分析柱中的硅胶基质被破坏。

（4） 避免将基质复杂的样品尤其是生物样品直接注入柱内，需要对样品进行预处理或者在进样器和色谱柱之间连接一保护柱。保护柱一般是有相似固定相的短柱，也有用浸透限制固定相短柱。保护柱可以经常更换。

（5） 保存色谱柱时应将柱内充满乙腈或甲醇，柱接头要拧紧，防止溶剂挥发干燥。绝对禁止将缓冲液留在柱内静置过夜或更长时间。

6.3检测器的使用注意事项：

（1） 长时间检测池中无流动相流动时，关闭检测器氘灯。
（2） 不要将物品或其他仪器档住检测器的散热孔。

（3） 检测器安装的位置应没有震动，温度变化不大，避免阳光直射。

（4） 在关灯命令发出后，再次开灯须等待5分钟以上的时间。否则灯会因为过热而损坏。













_1009956844.doc
[image: image1.png]DIONEX







