LABCONCO Freeze Dry System 冻干机操作规程

一、开机前检查

1、冻干机应放置在空气流通的位置，在冻干机后面必须至少留有10cm的空间。

2、用软布或纸巾擦拭冷阱内壁，除去积攒的水分。

3、并将冷阱排液管塞塞好。

4、检查冷肼盖与样品室之间的密封圈、样品室腔体及玻璃盖之间的密封圈，如密封程度不够，则需要涂抹真空脂。

5、将全部样品阀拧到“VENT”的位置(斜面与冻干瓶方向相背)。

二、开机

打开主机电源，压缩机即自动启动，并开始制冷。

1.自动运行

按MENU，进行设置菜单，在“VACUUM PUMP START UP”中选择“AUTO”，当冷阱温度达到－40℃后真空泵自动启动，当系统真空度达到及低于0.120 mBar时，可以准备加样。

2.手动运行（推荐）

按MENU，进行设置菜单，在“VACUUM PUMP START UP”中选择“MANUAL”。当冷阱温度低于-40℃后，按“VACUUM”按键,启动真空泵。当系统真空度达到及低于0.120mBar时，可以准备加样。（建议启动真空泵之前，先加样）

三、加样及卸样

1.样品预冻，容器的大小至少应是所盛样品体积的3倍以上。瓶身倾斜预冻。

2.将预冷好的样品接到样品阀，转动样品阀上的旋钮到“vac”位置（斜面朝向冻干瓶方向）。

3.当系统真空度重新恢复到0.120 mBar以下时，再加下一个样品。

4.放置阀门至“VENT”（斜面背向冻干瓶方向），卸掉冻干瓶的真空。可取下冻干瓶。

5.如果是用安瓿瓶冻干的话，可直接在阀门上用火炬密封。

四、关机

1.打开一个样品瓶阀门,卸掉真空，并关闭“VAC”键。（打开阀门要慢）

2.关掉电源开关,停止制冷压缩机。

3.打开冷阱盖，拔出冷阱排液管，拔掉冷阱排液管塞，并将冷阱排液管放置到适当的容器内。

4.将冷阱内擦试干净。

5.将冷阱排液管塞重新装好， 并将冷阱排液管放回到原来位置。

五、注意事项

1.本仪器制冷系统严禁频繁启动。要间隔3-5分钟启动第二次。

2.如所冻干的样品中含有有机溶剂或放射性物质，应在真空泵前安装相应的吸附材料。

3.如用户无意中使用了有机溶剂或酸性物质，应马上更换真空泵油，清洗及中和冷阱、冷阱及冻干桶盖和相应的管路。

4.关机时，应严格按上述关机程序进行。

BECKMAN低温高速离心机

1. 将电源插头插入插座中，打开电源开关。按＂Opendoor”键，向上开启机门。

2. 使用T型扳手将转头的钳制螺钉左旋（反时针方向）。

3. 转头安装前，确信尖锥形轴套座落于驱动轴上。转头安装静止于轴套上。若轴套损失，决不能操作。确保轴套清洁和干燥。

4. 按转头说明书的要求安放转头，每次运转，转头负载均须平衡。

5. 将钳制螺钉右旋（顺时针方向）使转头衔接在转轴上。

6. 用T型扳手使钳制螺钉紧固在轴上。

7. 使用带盖固定角转头，用T型扳手旋紧转头盖。

8. 关闭离心机门并向下按紧，直听到两边插销声“卡嗒”。

9. 选择转头号码：按“ROTOR”键，在屏幕的SPEED区域会显示出上次所用离心转头号码，按光标增减键直至显示所需要使用的转头号，按“ENTER”键。

10. 设置运行速度：离心速度的设定不能超过选定转头的最大允许值，每分钟旋转次数（RPM）或相对离心力（RCF）两种形式均可选用，离心过程中，屏幕SPEED区域所示数值为转头的实际运行值。

11. 转速设定：按“RPM”键，屏幕SPEED区域显示值的最后一位数字（0）闪烁，此时，可以通过光标键进行输入（以100RPM为单位增减）；按光标键直至显示所需之RPM，离心机可自动进行相应的RCF换算，但离心过程中，屏幕只显示rpm值（在运行过程中，如要核对RCF值，只需按RCF键）。

12. 相对离心力设定：按“RCF”键，按光标键直至显示所需之RCF值。

13. 运行时间设定：运行时间可按定时离心或连续离心进行设定。按“TIME”键，按光标键显示直至所需之运行时间。

14. 离心温度设置：按“TEMP”键，用光标键，直至显示所需温度。

15. 加速速率号设定：按“ACCEL”键，按光标键直至显示所需速率号。

16. 减速速率、号设定：按“DECEL”键，按光标键直至显示所需速率号。

17. 检查所有参数，使之准确无误，关闭机门并紧锁门锁，按“ENTER”键，然后按“START”键。

18. 按“STOP”键，离心机按设定的减速速率逐渐降速；按“FAST STOP”键，使离心机以最大减速速率快停。

19. 转头运行停止后，“OPEN DOOR”键亮，按“OPEN DOOR”键，门锁释放，可开机门。

20. 小心取出样品后，用干净的干布擦干机腔内部的水分。

21. 按相应转头说明资料卸下转头。

22. 按下机门后，关闭机器电源开关，拔下插头。

注意：

Ａ．样品离心前，一定要平衡，并呈对角线放置。

Ｂ．确保盖紧试管盖，以防止液体渗入机器。

Ｃ．转头运行时，决不能尝试打开门机械锁系统。

Ｄ．除室温离心外，为较快达到平衡，需对转头进行预冷或预热，低温离心时，需在所设定温度进行30分钟2000RPM的预冷运行。

Ｅ．如需在20℃以上温度高速离心，为防止过热，启动冷冻系统使转头在10℃条件下，先运转5—10分钟。