岛津LC－20A高效液相色谱仪标准操作规程

1．目的：制定岛津LC－20A高效液相色谱仪的标准标准操作规程

2．范围：岛津LC－20A高效液相色谱仪的使用及保养

3．责任：相关设备使用及管理人员

4．规程
4．1启动LCsolution工作站。选择【操作菜单（Operation)】。点击分析装置的图标。输入用户名Admin和密码，点击【OK】。进入下一界面后，点击【数据采集（SystemCheck）】。确认显示“LCReady”。

4．2建立新方法：点击【建立新方法】钮。设定LC装置参数，点击【通常（normal）】钮。选择【简易设定（simpleSetting）】选项，在[LC结束时间（LCstoptime）]上输入时间。在泵（pump）的方式上选择“lowpressuregradient”，T.Flow上输入[1]ml/min.在输入其他（B.C.D）泵的比例。在检测器A（detecterA）的[波长（CH1）]上输入检测波长，在[结束时间（endtime）]上输入结束时间。在柱温箱（Oven）上输入温度。设定梯度条件（如果要进行梯度洗脱时设定）选择LC【时间程序（LCTimeProg）】选项。分别在时间程序的[时间（Time）][单元（Module）][处理命令（Action）][数值（Value）]输入梯度条件。点击【梯度曲线（Drawcurve）】，可查看梯度曲线。点击【保存】钮，选择路径，输入方法名称，保存方法。点击【下载（Download）】钮，设定条件下载到LC装置。点击【装置的动作】钮，在方法文件的设定条件下装置动作。

4．3执行单次分析：待系统平衡，基线稳定后（大约要20分钟，流动相为盐几缓冲溶液要更长时间）。点击【开始单次分析】图标.（显示&lt;单次分析&gt;视窗）。在[方法文件（MethodFile）]上输入或选择方法文件；在[文件名（DataFile）]上输入或选择文件名。在[试样瓶编号(Vial#)]、[试样架编号(Tray#)]、[进样量（Injection）]上，分别输入相应的数值。点击【OK】，开始单次分析中数据采集。在中途欲延长（缩短）分析时间时选择【分析时间变更】钮，（由于分析时间输入对话框开着，输入新的数据采集时间）。在中途选择【文件】/【打开参照用数据】时，在色谱图视图上出现重叠已存色谱图的图形。中断时点击【停止】钮。

4．4批处理：编辑分析用处理表，点击【批处理（BatchProcessing）】扭。选择【向导（Wizard）】扭。在批处理表向导初始画面中设定新建、文件方法、试样开始位置、进样量，点击下一步。设定组数、未知试样。点击【下一步】。设定试样名、试样瓶数、进样次数。点击【下一步】。选择是否打印报告。点击【完成】。4.1.8对批处理进行修改（如果有必要）。点击【重写保存】扭，保存批处理文件。执行批处理分析待待系统平衡，基线稳定后，点击【批处理开始】图标。（批处理分析从第一行开始）变更在执行中的分析的分析时间时，点击【分析时间变更】图标，设定数值。分析中止时，点击【中止】图标。批处理分析暂停时点击【暂停/重开】图标。可对批处理表进行变更。点击【暂停/重开】图标（批处理实时分析重新开始）。

4．5报告：制作新的报告格式，点击辅助栏上的【报告制作（ReportFormat）】图标。选择工具栏上的LC/PDA色谱图（LC/PDAChromatogram）项目。用鼠标在指定工作区上的粘贴区域（显示&lt;LC/PDA色谱图的特征&gt;）。在&lt;特征&gt;画面上设定有无显示形式或有无显示，进行定制。采用同样的顺序，将LC/PDA峰表（LC/PDAPeakTable）的报告项目配置到工作区。点击报告制作辅助栏的【预览（Preview）】图标，确认报告内容。点击报告制作辅助栏的【打印（Print）】图标，进行打印。点击工具栏的【重写保存】图标，对制成的报告样式做为报告格式附名称进行保存。

4．6停止LC的运转：按【装置启动（Instrument）ON/OFF】OFF扭。向装置监控器输入清洗用的泵流速等，按键盘上的Enter键。按【停机（Shutdowm）扭（停机画面打开）“停机方法”的选定置于OFF，在降温时间上设定清洗时间。按【OK】扭。

4．7结束Lcsolution。

4．8做好使用登记和日常保养。

做好使用登记和日常保养。

