OLYMPUS BX53显微镜操作规程
一、明场观察  
观察步骤：打开机身左侧的电源开关[image: image1.png]


——把10X物镜转入光路——放入标本——把机身下方的LBD和ND25[image: image2.png]


按入光路中——把荧光激发快转盘转到[image: image3.png]


1号位“BF”位置——升降载物台的高度聚焦标本——调节瞳距和带屈光度调节刻度的目镜直到双目都能看到清晰的图象为止——把观察筒[image: image4.png]


上的拉杆拉到中间位置 ——打开[image: image5.png]


软件——单击右上角的[image: image6.png]


——调节曝光、白平衡等——[image: image7.png]waim B py



拍照——保存图像
二、荧光观察  
 观察步骤：把明场灯关闭或打到最小——打开外置汞灯电源的开关——把10X物镜转入光路——放入标本——把荧光激发块[image: image8.png]


转入光路中（2号位UNA激发波长360-370发射波长420-460、3号位BNA激发波长470-495发射波长510-550、4号位GNA激发波长540-550发射波长575-625）——打开激发块转盘下方的荧光光闸[image: image9.png]


——调整载物台的高度聚焦标本——调节瞳距和带屈光度调节刻度的目镜直到双目都能看到清晰的图象为止——把观察筒[image: image10.png]


上的拉杆拉到中间位置——插上软件密码锁——打开[image: image11.png]


软件——单击右上角的[image: image12.png]


——选择“SFL”模式——调节曝光、黑平衡等——[image: image13.png]waim B py



拍照——[image: image14.png]EATH - BEN. SYREZER




注意事项：
1、 明场光源关闭时必须把光强关到最小！
2、 每次用完油镜后必须用无水乙醇用擦镜纸反复擦洗干净！
3、 荧光光源打开后必须运行30分钟后才能关闭，关闭后30分钟才能开启。严禁频繁开关！

4、 荧光观察完毕后，不要马上用防尘罩罩住显微镜，等汞灯灯箱散热后再罩，以免烧坏灯箱！      

