[image: image1.png]





TissuelyserII中文简易操作说明
1、 通电，打开电源（在仪器右后方）。

          2、编辑实验程序( 共可编辑9个：P1-P9)：

1）按一下P 键，屏幕显示P1, 按SET 键，P1 开始闪烁，此时，通过“+”，“-”号来设定时间（0s-99min）和频率(0-30HZ)。

             2）设定完成后，再按一下SET 键，所有设定的参数被保存，P1 设定完成。

3）如要设定P2….P9，连续按P 键，直到屏幕显示相应的程序，再按SET，然后设定时间和频率即可。

3、 运行：
1） 适配器安装，具体步骤如下：
a) 向上将锁定拴（A）从狭缝中拔出并旋转90°，打开锁定装置；
b) 逆时针旋转旋钮（B）使两个钳位之间的距离达到最大；
c) 将锁定拴（A）回旋90°直到使其与狭缝紧密接触；
d) 将适配器轻轻地放入夹钳的凹口（C）之中；
e) 用手指顺时针旋转旋钮（B）直到适配器水平地固定到夹钳之中，继续顺时针旋转旋钮直到听到6-8 次卡嗒声，伴随卡嗒声锁定拴（A）会升起和落下。锁定拴可以防止适配器自动打开。
f) 将锁定拴拔起，逆时针旋转旋钮即可将适配器取下。
注意：如果锁定拴不能拔起，请不要强行拔起，将旋钮轻轻的顺时针旋转一下，然后锁定拴即可轻松拔起。
[image: image2.jpg]QIAGEN®




如图：为TissueLyser II 的左侧夹钳。（A）锁定拴，（B） 旋钮，（C） 凹口。
2）关闭仪器前盖，通过P 键选择相应的程序，按START 开始运行，按STOP停止运行。
4、 研磨珠回收使用方法：

清洗研磨珠的步骤：室温下用0.4 M HCl 浸泡珠子1 min, 然后用灭菌蒸馏水冲洗干净，干燥后使用。
A

C

B





