石墨炉操作流程

开机检查

开水循环泵检查并调节压力在30 psi

氩气气源打开，检查并调节减压阀到140~200 kPa (0.14-0.2 MPa)左右

排风打开，风量达到6 m³/min

开仪器电源和计算机，进入操作系统

建立方法

新建工作表→保存→建立

添加方法→从手册中选被测元素→方法类型：zeeman

编辑方法→参数如下：

（1）类型/模式

进样模式：自动配置

（2）测量

测量模式：峰高  校正模式：浓度  读数次数：3

（3）光学参数

灯位选择：按灯所在位置选对

灯电流：设置灯上操作电流

灯位：3

灯电流：6.0 mA

扣背景：背景校正开

（4）SIPS

（5）标样

设置标样浓度和单位

（6）校正

曲线拟合法：线性

（7）进样器

指定母液位置、制备液位置和母液浓度，并观察标样浓度表中是否有红色的进样器不能配制出的浓度，若有，按照更新方法浓度，再按是。编辑好按“确定”

分析→选择→选择进样样品→优化

（1）优化元素灯：

搬出炉头→调整灯座按钮使灯的增益值最低

放回炉头→调整炉头前后、上下位置使能量条最高、增益最低

（2）调出vedio，调自动进样器：

进样针在样品杯中的位置→深浅和仰幅

调进样针在石墨管中的位置→先调进样器下方解锁旋钮→再调节前方和右方旋钮，以及机械手臂上的旋钮使进样针与石墨管相切→旋紧解锁旋钮→反复几次，确保位置不变

（3）清洗：排出注射器中的气泡，多清洗几次

开始分析

先空烧一次

进空白样，查看信号，若值较大可空烧或老化石墨管

若样品超出上限会自动稀释

分析结束

石墨炉实时工具→老化石墨管2次

关机

关气阀

关水循环泵

关软件操作系统

关仪器电源

关通风

注意事项

水循环泵里的纯水每2-3月要更换一次，长期不用清空里面的水

样品杯可重复使用，先用5%-10%的稀硝酸超声15 min，再用超纯水超声3次，每次15 min，烘干即可

石墨炉灵敏度较高，适合检测PPT级别样品，因此进样浓度不要过大，否则易引起样品残留

进样器下方清洗溶液为5%硝酸，用完及时加液，长时间不用需更换新溶液

废液桶保持足够空间

原子吸收操作规程

火焰：

开机前检查仪器及外围设备

排风打开，风量达到6 m3/min

乙炔气源打开（逆时针），检查并调节减压阀到75 Kpa（0.075 Mpa）左右，逆时针拧开气阀，气源纯度99.0%

开空压机，检查并调节减压阀到350 Kpa（0.35 Mpa）

废液桶有足够空间

建立火焰分析方法

新建工作表→保存→建立

添加方法→从手册中选被测元素→方法类型：火焰

编辑方法→参数如下：

（1）类型/模式

进样模式：手动  仪器模式：吸收  火焰类型：空气/乙炔

（2）测量

测量模式：积分  校正模式:浓度  平滑：7点（参考）  灯电流：4 mA  波长：324.8nm  狭缝：0.5 nm 扣背景开；  测量时间：5 s（参考）  读取延迟：10 s（参考）  重复次数：3（参考，可选2）

（3）光学参数

灯位选择：按灯所在位置选对  灯电流：设置灯上操作电流  扣背景：波长<350 nm 扣背景开；波长>360 nm 扣背景关

（4）SIPS

（5）标样

设置标样浓度和单位

（6）校正

曲线拟合法：线性

（7）进样器

（8）注释

（9）分析手册

（10）QCP

编辑好按“确定”

编辑顺序参数→选项→保持火焰燃→确定

分析

选择：选择要分析的样品

优化：

（1）优化元素灯

单击优化→调节灯后座旋钮（两个灯都要调）→使信号条最大→自动增益→重复上述过程使增益最小不再降低

（2）优化火焰

调整高度和左右，将卡片放在燃烧头中间使光斑在目标区域；调整燃烧头转角，将卡片放在燃烧头两端使光斑在目标区域

优化完“点火”（进样口先放置超纯水）→稳定10 min→优化信号→仪器调零→进溶剂将仪器信号归零→进大约0.2-0.8吸光度的溶液（3 ppm Cu）→调节提升量和玻璃撞击球使信号最大→确定

完成上述操作并检查无误后按开始按钮→进空白→确定→按提示操作即可

注意事项：

提升量保持3-8 ml/min，可自己检测

调节“乙炔按钮”→火焰下方亮蓝色部分调整保持在2 mm左右，上方为淡蓝的火焰，无黄色火焰→即为分析火焰

吸光度在0.1-0.7之间线性关系比较好

进完样品后先用5%硝酸清洗系统5 min，再用纯水清洗系统5-10 min

熄火之前要先关乙炔再关空压机，将管道残余乙炔和空气烧尽

空心阴极灯预热10-20 min，火焰稳定10 min（稳定过程中进样口放置纯水）

国产空心阴极灯第一次或长久不用，使用前先用最大电流的1/3-2/3（5 mA-10 mA）预热半小时再用

使用其中一台需要打开另一台原子化器

Ug/mL=ppm    ug/L=PPb    1 ppm=103 ppb