	
[image: image1.wmf]
	戴安中国有限公司


液相色谱操作规程
一、操作前准备：
1.1流动相的配制：

1.1.1根据所供试品的性质、相关的文献资料、工作经验等按比例配制流动相。

1.1.2根据流动相的性质确定采用有机膜（0.45um）还是水相膜(0.45um)对流动相进行过滤。

1.1.3将过滤后的流动相进行超声脱气10~15分钟。

1.2对照品供试品处理：

1.2.1称取或量取适量的对照品或供试品，用适当的溶剂（最好采用流动相或流动相的主成分）进行充分溶解（也可借助超声波进行超声溶解），使其浓度为0.1~1mg/mL（根据检测结果再适当调节溶液的浓度）。

1.2.2根据对照品或供试品的性质确定采用有机针头滤膜（0.45um）还是水相针头滤膜(0.45um)进行过滤。

1.3色谱柱的选择：根据样品的性质选择适当的色谱柱。

二、开机：

2.1打开UPS（不间断电源）电源，打开仪器接线板电源开关。

2.2打开电脑显示器电源，打开电脑主机电源（POWER），启动电脑。

2.3打开泵（P680 HPLC Pump）的电源。

2.4用专用注射器抽出泵管路中的气泡或启动泵的“Purge”键来赶出泵管路中的气泡。

2.5打开自动进样器、柱温箱、检测器的电源。

2.6选择开始＞程序＞Chromeleon＞Sever Monitor或双击屏幕右下角快捷图标,出现对话界面后点击Ｓtart启动,等Dongle序号出来以后（表示Sever Monitor程序运行正常）可以点击Close来关闭界面。

2.7打开“开始”/“程序”/“Chromel”/“Chromeleon”或双击在桌面上的Chromeleon图标（工作站主程序）打开 HPLC软件系统主界面。

2.8 在左窗口中单击根目录，此时会在右边的窗口中出现一个“hplc.pan”文件，双击此文件打开HPLC控制面板程序。

2.9在控制面板“Pump”控制框中选中“connect”选框，设置总流速为适当的数值（建议要由0.2ml/min逐渐增加到适当的流速）后并按回车键（“Enter”）以示确定。此时泵自动会以设置的流速进行运行。若是多元梯度泵可以分别设置B、C、D等流动相的流速所占总流速的比例。

2.10在控制面板“Detector”控制框中，选中“connect”选框，使检测器与软件连接起来。

三、样品分析：

3.1建立新程序：

3.2建立方法：

3.3建立样品表：

3.4开氘灯（待系统压力稳定后约20min后再开灯）：在控制面板“Detector”控制框中，选中“lamp on”选框，打开紫外检测器的氘灯。

3.5查看基线：在氘灯打开几分钟后，点击“     ”设置所要查看波长，点击确定。

3.6关闭基线：待基线稳定后，点击“     ”，点击确定，关闭查看基线。

3.7启动样品表进行分析：

3.8如果使用手动进样器则根据提示用注射器吸取适量的样品或对照品进行进样检测；如果是自动进样器进样则进样器开始自动进样分析。
3.9样品全部检测结束后，立即关掉氘灯，延长氘灯使用的寿命

四、数据处理：
4.1处理标准曲线；

4.2打印标准曲线；

4.3打印样品报告。

五、关机：

5.1先后在软件中断开泵、检测器等各个部件的连接，并关闭检测软件。

5.2用100%甲醇作为流动相，设置适当的流速运行10~30分钟，将色谱柱及整个系统进行清洗并保存起来。

5.3按泵的控制面板上的“Flow on/off ”键停止泵的运行。

5.4关闭泵的电源开关。关闭检测器及其它部件的电源开关。

5.5用100%甲醇清洗手动进样器进样口，使进样器中也充满着甲醇。

5.6关闭计算机。关闭UPS电源。

六、注意事项：

6.1溶剂泵的使用注意事项：

（1） 使用时要留心防止溶剂瓶内的流动相被用完，否则空泵运转会磨损柱塞、缸体和密封环，最终产生漏夜。

（2） 防止任何固体微粒进入泵体，因为尘埃或其他任何杂质微粒都会磨损柱塞、密封环、缸体和单向阀，因此应预先除去流动相中的任何固体颗粒。流动相过滤，可采用滤膜（0.2um或0.45um）等滤过。

（3） 输液泵的工作压力不能超过规定的最高压力，否则会使高压密封环变形，产生漏夜。

（4） 流动相应该先脱气，以免在泵内产生气泡，影响流量的稳定性，如果有大量的气泡， 

泵就无法正常工作。

（5） 溶剂泵长期不用时，用甲醇以1.0ml/min冲洗各个通道。

（6） 泵的清洗液要每周至少要更换一次，清洗液为甲醇-水（90：10）。

（7） 每次开启泵之前要排除管道中是空气。

（8） 流动相由无机盐溶液转换有机溶剂前要用去离子水清洗管路。

（9） 转换不同流动相时注意两者是否容易混合或者发生反应。

（10） 长期不用或运输前要到空清洗液瓶。

6.2色谱柱的使用注意事项：

（1） 免压力和温度的急剧变化及任何机械震动。温度的突然变化或者使色谱柱从高处掉下都会影响柱内的填充状况；柱压的突然升高或降低也会冲动柱内填料，因此在调节流速时应该缓慢进行，进样阀的转动不能过缓。

（2） 一般说来色谱柱不能反冲，只有生产厂家指明该柱可以反冲时，才可以反冲除去留在柱头的杂质。否则反冲会迅速降低柱效。

（3） 选择使用适宜的流动相（尤其是pH），以避免固定相被破坏。有时可以在进样器前连接一预柱，分析柱是键合硅胶时，预柱为硅胶，可使流动相在进入分析之前被硅胶“饱和”，避免分析柱中的硅胶基质被破坏。

（4） 避免将基质复杂的样品尤其是生物样品直接注入柱内，需要对样品进行预处理或者在进样器和色谱柱之间连接一保护柱。保护柱一般是有相似固定相的短柱，也有用浸透限制固定相短柱。保护柱可以经常更换。

（5） 保存色谱柱时应将柱内充满乙腈或甲醇，柱接头要拧紧，防止溶剂挥发干燥。绝对禁止将缓冲液留在柱内静置过夜或更长时间。

6.3检测器的使用注意事项：

（1） 样品检测完后应立即关掉检测器的氘灯，因为氘灯使用的寿命是有限的（1000小时）。

（2） 不要将物品或其他仪器放在仪器上，因为检测器上面设有散热孔。

（3） 检测器安装的位置应没有震动，温度变化不大，避免阳光直射。

（4） 在关灯命令发出后，再次开灯须等待5分钟以上的时间。否则灯会因为过热而损坏。













_1009956844.doc
[image: image1.png]DIONEX







