ＴＵ-1901/1900操作规程
开机
    打开稳压电源，等5-10秒，稳压电源稳定后依次打开打印机、计算机，等待计算机正常进入到桌面后，再打开仪器主机电源。
二、仪器初始化
    打开仪器主机电源后，确定样品池内没有挡光物（干燥袋或比色皿等）。双击桌面的“紫外软件”图标，（或点击“开始”菜单，选择“程序”，找到“Uvwin5紫外软件”，选择“Uvwin5紫外软件”）；等待仪器进行初始化，每一项检查“正确”后进行测量。
三、测量
1、正确放入比色皿：TU-1901仪器是双光束分光光度计，要在两个样品池内都放入空白溶液（或参比溶液）进行空白校正。然后只取出外侧的比色皿，放入测量的样品进行读数。备注：样品池内侧的参比溶液在测量中不能取出，除非空白溶液改变或测量波长改变才拿出重新进行空白校正。
2、选择测量功能： Uvwin5紫外软件提供了丰富的测量功能，根据需要在“工作室”内选择所需要的测量方式。
测量方式简介：
①光度测量：可以做单个波长或多个波长下的吸光度（或透过率）测量。
②光谱扫描：主要测量样品的图谱做定性分析，即寻找测量样品的最大吸收峰。
③定量测定：主要通过测量标准样品自动建立工作曲线，来测量样品的浓度。
④时间扫描：主要测量样品在一定波长下随时间的变化曲线。也称动力学测量。
3、设置参数：
选择好测量方式后，直接按F4，（或点击“测量”，在下拉菜单中选择“参数设置”）进入参数设置界面。主要设置测量波长。设置完成后一定单击“确定”，完成设置。 
4、空白校正：
正确放入空白溶液后，点击“校零”（在光谱扫描功能下是“基线”）键进行空白校正。
5、读数：
空白校正完成后，正确放入样品，点击“开始”键（或按F9）进行测量。
四、完成：
    测量完成后根据需要保存或打印测量数据。退出紫外程序后如果不保存数据将清除。
五、关机
   一定要取出样品池内的所有比色皿，关闭Uvwin5紫外软件。退出紫外操作系统后，依次关掉主机、计算机 、打印机电源。最后关闭稳压电源。
备注：

1、本操作步骤只是对于一般测试工作的步骤，如果需要了解更多更全面的仪器工作请仔细阅读《使用说明书》。
2、仪器安装环境严格执行《使用说明书》中的要求。
3、仪器默认狭缝均设置为2nm。
